激活全血凝固时间（ACT ）检测仪

性能简介

采用微处理器智能控制，使之整个测量简单，精确，可靠，迅速，具有良好的重复性，防止失误操作。

全数字化电路，使整机准确，稳定，抗冲击，抗干扰。

具有高精度计时系统，使计时误差小于千分之一秒。

采用液晶显示屏，中文操作菜单，使之整个装置操作便捷。

内嵌拼音输入法，对患者的病历信息和检测数据进行有序的管理。

采用内置打印机，能够快速、准确的打印出当前检测的数据和已保存的

数据。

数据测试完毕，系统能够将当前患者的病历信息和检测的数据通过串口

送往计算机进行数据分析。

具有快速预热和恒温装置、1000秒自动停机和报警功能。

ACT单管监测仪的技术指标

工作条件

a) 环境温度：5～40℃；

b) 相对湿度：≤80％；

c) 大气压强：860～1060KPa;

d) 电源输入：AC220V±20％、50Hz±2％；

e) 预热：15min;

贮运环境

a) 环境温度：－40～＋55℃;

b) 相对湿度：≤90％；

c) 大气压强：500～1060KPa；

ACT单管监测仪的检测、启动后等待插入试管的时间为50～60s。

试管旋转一周的时间为47±2s。

试管内温度保持在37.0±0.3℃。

检测角度为90±15°。

监测仪计时精度不低于0.1％。

报警提示：当血液凝固时，测试试管停止转动，同时讯响器发出三声“笛”声。

配套专用试管简介

结构：试管由管体、磁柱搅拌器、支架、硅藻土、试管盖组成；

尺寸标准

长度：100mm±2mm；

外径：φ12.8mm±0.2mm；

内径：φ11.4mm±0.2mm；

试管内装有化学纯硅藻土12mg±10％；