口腔专用蒸汽灭菌器参数

1. 容积：60L
2. 设计压力：-0.1/0.3Mpa
3. 设计温度：：≥144℃
4. 使用寿命：8年/16000次循环
5. 主体保温：粘胶纤维保温层
6. 材质：06Cr19Ni10(SUS304)
7. ★腔壁加热:覆膜式加热膜
8. 门数量及材质：单门，门板厚度≥2.5mm
9. ★开关门方式：电机驱动，一键式侧开门
10. ★门密封方式：胀式门胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成
11. 控制阀：自动控制阀：4个直动式电磁阀
12. 管路材质：不锈钢卫生级管路，卡箍链接
13. 泵：注水泵：1个具有自吸功能的进口电磁泵，并提供报关单；

循环泵：1个进口增压泵；

1. ★压力传感器：进口独立安装压力传感器（非电路板安装式），并提供报关单；
2. 蒸汽产生方式：置即时蒸发器，蒸汽质量好，无需外接蒸汽源；
3. ★储水装置：内置单水箱，不外排蒸汽可实现汽水内循环，同时一次加水可运行多次程序，水箱容积＞17L
4. ★水箱排水接头：1个原装进口排水接头
5. ★控制方式：采用PLC控制,模块化设计的专用灭菌器控制器
6. 屏：液晶屏显示，显示温度、压力、报警信息、支持多语言切换、支持无线通讯
7. 记录方式：内置微型热敏打印机
8. ★安全保护：超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源；

超压双重保护：超过设定压力自动报警功能；超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压；

过流保护装置：设备电流过载时，过流保护动作，系统自动切断电源；

1. 程序种类：裸露程序、包装程序、橡胶程序、自定义程序、液体程序、N类快速、B类快速、嗜血程序、BD&Helix、真空测试、预热程序、干燥程序、清洗程序
2. ★程序运行时间： 标准循环:≦55分钟
3. 脉动次数：标准循环：3次负压脉动，1次跨压脉动，3次正压脉动。脉动次数设定范围：0～99次可设
4. 配准配置：波纹管1个、两层搁网、取盘器一个、带接头排水管一根、保险管4个
5. 资质：二类医疗器械注册证、医疗器械经营企业许可证、医疗器械生产企业许可证、消毒产品生产企业卫生许可证、★特种设备生产许可证、环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、★卫生安全评价报告、★灭菌效果检测报告、★电气安全性能检测报告、电磁兼容检测报告、快开门安全联锁装置鉴定证书