技术参数及特点

- 仪器类型：I类CF型防除颤普通设备

- 工作频率：0.512MHz

- 高频漏电流≤150mA

- 输出功率：

单极纯切     0～300W（500Ω非电抗性负载）

单极混切1    0～250W（500Ω非电抗性负载）

单极混切2    0～200W（500Ω非电抗性负载）

单极混切3    0～120W（500Ω非电抗性负载）

单极凝        0～120W（500Ω非电抗性负载）

双极凝        0～50W（100Ω非电抗性负载）

- 运行方式：间隙加载连续运行10s/30s

- 电源：220V±22V；50Hz±1Hz；最大电流≤4A。

- 外形尺寸：450×355×175

- 净重：主机9公斤，脚踏开关2.3公斤

- 使用条件：环境温度5℃-40℃，湿度≤80%

- 全数字控制：功率输出为闭环调幅型电刀

- 功能齐全：单、双极兼备，适用范围广，从小儿手术、精细手术、以至大型手术，其柔和的输出特性更适合于配合腹腔镜、宫腔镜、关节镜、电子胃镜等手术。

- 电磁兼容：符合相关标准。

- 电切：四种切割模式供选择，其热损伤小、碳化少，特别适用于整形美容科、耳鼻喉科以及烧伤切痂等精细手术。

- 电凝：采用4µs凝血工作脉冲，凝血迅速有效。

- 控制方式：单极由双脚踏防水开关控制输出，采用机械互锁方式，手控刀既可手控输出，也可脚控输出，脚控刀由脚控输出，双极凝血由单脚踏防水开关控制输出。

- 安全装置：装有被全球临床应用证实安全的质量型中性极板监控系统。

- 电源适应性：进线在交流220V±22V之间变化，功率设定变化率小于等于15%。